1. Tester do elektrycznego sprawdzenia handle’a do urządzenia AirFx.

2. Parametry:
Napięcie zasilania testera: 12VDC.

Parametry ustawione w przetwornicy:
- Napięcie wejściowe:12VDC
- Napięcie wyjściowe: 3V
- OC: 1A

Parametry zdefiniowane w kodzie do Arduino:
- RTD_MIN_TEMP_LIMIT 19 // minimal temperature limit for OverTempSensor in *C
- RTD_MAX_TEMP_LIMIT 32 // maximal temperature limit for OverTempSensor in *C
- PELTIERS_TEST_TEMP_LIMIT 3.0 // minimal temperature deviation in *C
- PELTIERS_TEST_TIME 10 000 // heating / cooling time in miliseconds
- OVER_TEMP_SENSOR_MIN_TEMP_LIMIT 19 // minimal temperature limit for OverTempSensor in *C
- OVER_TEMP_SENSOR_MAX_TEMP_LIMIT 32 // maximal temperature limit for OverTempSensor in *C

3. BOM.
L.p.	Name	Description
1	R2	1k, 1/8W
2	R3	10k, 1/8W
3	R4	228R, 1/4W
4	R6	10k, 1/8W
5	R8	1m, 1/4W
6	R12	1k, 1/8W
7	C9	0.01uF
8	C10	0.01uF
9	Q1	BC337-16
10	Temperature transmitter amp	Item no.: 8107854
11	Arduino Nano
12	DC – DC converter XL4015E1	0,8V-30V 5A 30W CV CC
13	IM03GR 2A 5V 8pins Gull Wings	Item no.: 8008847

4. Sposób podłączenia DUT.
- Konektory widełkowe (ogniwa Peltiera) podłącz do gniazd bananowych (Peltiers);
- Przewody RTD podłącz do gniazda głośnikowego – RTD;
- Złącze handle’a (PCA connector) podłącz do gniazda 5pin.

5. Schemat.

PCB

6. Budowa.

7. Zasada działania.
Sprawdzenie ogniw Peltiera odbywa się poprzez:
- pomiar temperatury początkowej z OverTempSensor (termopara znajdująca się pomiędzy bloczkami w handle’u);
- podłączenie poprzez przekaźnik ogniw peltiera z przetwornicą na określony czas;
- odłączenie poprzez przekaźnik ogniw peltiera od przetwornicy po upływie określonego czasu;
- ponowny pomiar temperatury z OverTempSensor (termopara znajdująca się pomiędzy bloczkami w handle’u);
- porównanie różnicy temperatur z założonymi limitami;
Sprawdzenie OverTempSensor (termopara znajdująca się pomiędzy bloczkami w handle’u) odbywa się poprzez:
pomiar temperatury I porównanie z założonymi limiatami;
Sprawdzenie RTD odbywa się poprzez:
pomiar temperatury I porównanie z założonymi limiatami;
Sprawdzenie przycisku odbywa się poprzez:
sprawdzenie stanu wejścia arduino, stan wysoki oznacza, że przycisk został wciśnięty.
Sprawdzenie LED odbywa się poprzez:
podanie stanu wysokiego na bazę tranzystora Q1 załączającego LED I inspekcję wizualną;